# TABELLE DEGLI INTERVENTI PREVENTIVI SU:

# MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: APPARATI RADIAC (INTENSIMETRI E DOSIMETRI)

| # MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Giornaliera. |  |  |
| Scopo: | Pulizia, verifica della tenuta delle viti, controllo funzionamento commutatore e ispezione, allo scopo di individuare eventuali inconvenienti. | #### X |  |
| Tempo d’intervento: | 15 minuti. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | # SOSTEGNO |
| Periodicità: | ogni 15 giorni. |  |  |
| Scopo: | - controllo funzionamento apparato; - asportazione eventuale principio di ossidazione; - ispezione e pulizia del contenitore batterie e contatti (sostituzione batteria ad esaurimento); - controllo colore sali igroscopici (sostituzione quando cambia colore). | X |  |
| Tempo d’intervento: | 30 minuti. |  |  |
| Note: | Gli interventi devono essere annotati sul libretto di Apparato RADIAC. |  |  |

| # MANUTENZIONE SPECIALIZZATA - A2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Annuale. |  |  |
| Scopo: | - Sostituire i componenti previsti; - controllare la taratura nucleare ed elettronica; - allineare i circuiti elettronici; - controllare l’efficienza del tubo G.M.; - riparare le cuffie (eventuale). |  | X |
| Tempo d’intervento: | 6 – 8 ore. |  |  |
| Note: | Operazioni da eseguire secondo le modalità previste dalla circ. 4000/20440 del 24 lug. ’68 dell’ex ISPEANBC. Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

| # VERIFICA DI AFFIDABILITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | 3 anni. |  |  |
| Scopo: | Verificare le condizioni generali, garantendone il funzionamento fino alla prossima scadenza. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  | X |
| Note: | Operazioni da eseguire secondo le modalità previste dall circ. 4000/20440 del 24 lug. ’68 dell’ex ISPEANBC. Si conclude con l’aggiornamento del Registro del Controllo Tecnico. |  |  |

| # CONTROLLI TECNICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - AREA LOGISTICA |  |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Al verificarsi di inconvenienti o su segnalazione del Reparto di impiego o del CERIMANT. |  |  |
| Scopo: | Verificare l’origine dell’inconveniente ed eliminarne la causa. |  | X |
| Tempo d’intervento: | Non quantificabile. |  |  |
| Ente competente: | Polo di mantenimento. |  |  |

### TABELLA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI SU:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: APPARATI RADIAC (INTENSIMETRI E DOSIMETRI)

|  |  | AREA LOGISTICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADERENZA | SOSTEGNO |
| Periodicità: | Ogni 5 anni. |  |  |
| Scopo: | Controllo e taratura sorgenti radioattive. |  |  |
| Tempo d’intervento: | 1 ora. |  | #### X |
| Note: | Si conclude con un verbale di idoneità all’impiego. |  |  |

### RIFORNIMENTI PER:

### MATERIALI NBC

## TIPO DEL MATERIALE: APPARATI RADIAC (INTENSIMETRI E DOSIMETRI)

| ###### FASCIA | #### ORGANO ##### LOGISTICO | ##### DENOMINAZ. | ##### DISLOCAZ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ADERENZA | ##### All’interno della fascia di aderenza vengono definiti, con circ. 4000720440 dell’ex ISPEANBC, livelli di magazzino per le parti di ricambio ed eventuali scorte funzionali di materiali. |  |  |
| #### SOSTEGNO | - Polo di Rifornimento | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |
|  | - Parco Materiali | 3° CERIMANT 8° CERIMANT 10° CERIMANT 15° CERIMANT D C M A | - MILANO ROMA NAPOLI PADOVA GROSSETO |

N O T A Ove l’indisponibilità del materiale oggetto di intervento preventivo e/o correttivo dovesse protrarsi per oltre 15 giorni, verrà disposta la sostituzione con perdita di carico, attingendo dalle scorte funzionali del Reparto – ove costituite – o dai Parchi mezzi e materiali gestiti a livello centrale.